附件2

四川省第四人民医院无创及高流量呼吸机等设备紧急采购项目

技术、商务有关实质性要求

设备包1：无创呼吸机，数量：2台。

- 基本功能要求

- ▲电动电控，涡轮驱动无创呼吸机，非有创呼吸机（带无创功能）

- 适用于成人与儿童的无创正压通气治疗

- 单管无创通气回路，采用近端传感器技术

- ▲15.8寸以上全中文彩色主机一体化显示屏（非外接）

- ▲全屏滑屏、触屏、旋钮操控界面。提供简洁、快速的操作体验

- 实时同屏显示流量-时间曲线，压力-时间曲线和容量-时间曲线

- ▲具有CPAP,S/T,PCV,VS(目标潮气量保证功能）等常用无创通气模式，标配PPS（成比例压力支持模式）

- 具有智能化灵敏度自动追踪技术，保证良好的同步性。吸气灵敏度自动调整，手动（1-5档可调），呼气灵敏度自动调整，手动（1-5档可调）

- ▲超强漏气补偿能力，最大漏气补偿130L/min，最大峰流速210L/min

- CPAP模式下具有压力释放功能，3档可调。在CPAP模式中有窒息功能，包含窒息压力5-36cmH2O，窒息频率1-80 /min，窒息吸气时间0.30-3.00 s

- 360度全方位报警显示，监测无死角

- 带有内置后备电源，可无电源独立工作3-6小时

- 可保存多达100张截屏和10个视频片段

- 设置参数

1.潮气量：20-2000ml

调节范围：成人200mL～2000mL，小儿20mL～300mL；

2.呼吸频率：4-60 /min

3.吸气时间：0.3-3s

4.压力范围：CPAP 4cmH2O～25cmH2O, 呼气压力 4cmH2O～25cmH2O, 吸气压力 4cmH2O～40cmH2O

5.VS模式下容量设置范围20-2000ml，压力自动调节范围5-40cmH2O。压力调节速率每分钟最大为2.5cmH2O。

6.氧浓度：21-100%精确可调，调节步长1%。氧浓度可实时监测。

7.压力上升时间：100ms到900ms五档可调

8.分钟通气量：0-99.9L/min

9.PPS模式下支持比例设置范围：0-100%

- 报警参数

- 具有窒息时间、低每分通气量、病人管道脱落、机器损坏或停电、低呼出潮气量、高呼吸频率、低呼吸频率、高压、低压报警，低电量报警

2.报警参数

- 潮气量：10-2500ml

- 分钟通气量：1-99 L/min

- 气道压力：1-50cmH2O

- 呼吸频率：1-90bpm

- 吸入氧浓度：18%-100%

设备包2：高流量呼吸湿化呼吸机，数量：4台。

一、系统参数：

▲1、国产品牌，≥4.5英寸彩色触摸屏，同屏显示设置参数和治疗参数，屏幕亮度可调，不影响患者夜间休息；

▲2、内置自动空气氧气混合器，通过氧浓度监测器进行氧浓度实时自动控制，氧浓度控制范围：21%~100%，NIV模式和HFNC模式，均可实现自动控制；

3、超声波传感器监测氧浓度，不需使用氧电池（无氧电池消耗），氧浓度监测范围：21%~100%；

4、加湿方式：集成一体化加湿方式，无须连接外置湿化器，根据多参数传感数据自动调节，保证始终输出设定温度下的加温加湿空氧混合气体；

5、呼吸管路：双冗余集成电路封装外置贴壁螺旋加热呼吸管路，加热管道内壁光滑无加热丝，减少气道阻力，增强保温性能，减少冷凝水；

6、患者连接界面：HFNC模式可选有创、无创、儿童、面罩鼻塞导管，NIV模式可选鼻罩、口鼻罩；

7、具有氧气浓度低报警、氧气浓度高报警、内部故障报警、检查水量报警、断电报警等多种报警功能；

8、配备专业消毒工具套装1套，设备可进行快速消毒，消毒效果达到灭菌级别；

二、NIV模式参数

1、通气模式：CPAP\S\T\ST\PC\MVAPS

2、压力范围：吸气正压（IPAP) 4-30cmH2O、呼气正压(EPAP)4-20cmH2O、持续正压（CPAP)4-20cmH2O；

3、延时升压（分）：0-60（CPAP模式），0-3（S\T\ST\PC\MVAPS模式)；

4、压力上升时间S：0.1-0.6 /自动（S\T\ST\PC\MVAPS模式)；

5、目标潮气量：100-2500ML；

6、吸气时间 ：0.5-3.0（T\ST\PC\MVAPS模式）；

▲7、灵敏度：吸气切换灵敏度：1-6 档/自动；呼吸切换灵敏度：1-6 档/自动；

8、呼吸频率BPM：2-40；

9、自动补偿（漏气量）：≥60L/min

10、同步智能触发技术，多重条件融合，多决策算法，保证呼吸人机同步性；

11、温度调节：29--34℃逐度可调；

12、报警功能：管道脱落报警/漏气报警/窒息报警/高、低呼吸频率报警/低分钟通气量报警。

三、HFNC模式参数

1、工作模式：HFLOW、LFLOW

▲2、流量：HFLOW：10-80L/min，LFLOW：2-25L/min

3、温度调节：HFLOW 模式下29--37℃逐度可调；LFLOW模式下温度34℃；

▲4、输出湿度7档调节，满足不同温湿度环境要求，避免过度湿化或湿化不足；

5、报警功能：呼吸管路报警/漏气报警/阻塞报警/无法达到目标流量报警/无法达到目标温度报警/检查工作环境报警；

三、商务要求（★为实质性条款）

1. ★服务时间：要求在2023年1月21日前到货并安装。（因应对新冠救治紧急采购故对设备到货期及安装有实质性要求）

2.服务地点：采购人指定地点。

3.付款方式：安装完毕验收培训合格后30日内付合同总价的97%，剩余3%作为质保，验收之日起1年后支付。

4.合同价款：报价应是完成本项目所有采购内容和招标文件规定的全部费用。

5.验收方法和标准：严格按照医院相关要求进行验收。